胎心监护设备招标技术参数

一、床旁机胎心监护仪技术参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 无线胎心探头超声工作频率：1MHz，超声输出功率：Iob<20mW/cm2。

- 无线胎心探头胎心率范围30～240BPM，精度：±2bpm。

- 配置无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头工作距离≥20m，连续使用时间≥10小时

- 宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%；

- 胎动：手动/自动胎动检测；

- 配置打印机，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 质保期：整机质保≥3年。

二、便携式超声多普勒胎心仪技术参数

- 胎心音监听、胎心率检测，胎盘位置的辅助确认，外周血管血流音检测；

- 手持式紧凑设计，一手掌握；探头与主机分体设计，探头可更换；

- 可显示瞬时胎心率。

- 超声工作频率 标配3MHz±10%；超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2；

- 胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm；

- 电源：内置蓄电池，连续工作时间≥3小时；

- 内置扬声器；

- 质保期：整机质保≥3年。

三、母亲胎儿监护仪招标技术参数

- 监护参数：胎心率、宫缩压力、胎动、血压、脉率、血氧、呼吸、心电。

- 配置无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头工作距离≥20m，连续使用时间≥10小时。

- 无线胎心探头超声工作频率：1MHz，超声输出功率：Iob<20mW/cm2。

- 无线胎心探头胎心率范围30～240BPM，精度：±2bpm。

- 宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 脉率：测量范围：30-150bpm 分辨率：1bpm 精度：±2bpm

- 无创血压：测量范围： 0-260mmHg 血压精度最大平均误差：±5mmHg 最大标准偏差：8mmHg

- 血氧饱和度：测量范围： 0-100% 分辨率：1%

- 心电：测量范围：30-300bpm 测量精度：±1bpm 或±1% 扫描速度：12mm/s、25mm/s、50mm/s

- 呼吸：测量范围：0-120 次/分 分辨率：1 次/分 精度：精度：±1rpm

- 配置打印机，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 质保期：整机质保≥3年。

四、中央胎心监护一体机（一拖六）技术参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 一体化台车设计，支持6床位同时监护，并支持拓展。

- 配置无线探头，无线探头工作距离≥20m，连续使用时间≥10小时，满足低电量时更换探头数据无缝对接。

- 无线胎心探头超声工作频率：1MHz，超声输出功率：Iob<20mW/cm2。

- 无线胎心探头胎心率范围30～240BPM，精度：±2bpm。

- 无线宫缩探头宫缩压力测量范围覆盖0～100单位，非线性误差≤10%。

- 支持单胎、双胎监护，探头可动态配置多胞胎监护模式。

- 配置打印机，可连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 具有OCT、Sogc、CST、NST、Krebs、Fischer等多种智能评分方法。

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 免费端口开放，支持与HIS系统对接。

- 质保期：整机质保≥3年。