动静态平衡评估及训练系统招标技术要求

- 技术参数：

- ★1、系统具有静态、自动动态、被动动态三种平衡模式下的评估与训练功能。系统能够对受试者的平衡综合能力进行客观评估，同时可分析判断受试者视觉、前庭觉、本体觉三大感觉系统在平衡功能障碍中的贡献比例，生成相应的图表化的评估报告。

- 2、支撑面（反映本体觉信息）与视觉画面（反映视觉信息）将随人体重心变化同步、同幅度摆动，从而使本体觉与视觉输入的空间信息产生冲突，评估受试者在感觉信息冲突下，维持身体平衡的能力，最终生成的报告客观反映受试者的视觉依赖程度。

- ★3、系统至少具有10项评估项目：（1）感官统合测试；（2）重心节律测试 （3）稳定极限测试；（4）行动受限测试 ；（5）本体感觉测试 ；（6）踏步测试；（7）被动测试；（8）动态视敏度测试；（9）摇头感觉综合测试；（10）凝视稳定性测试。

- 4、系统具有不少于以下训练模式：（1）标准训练模式；（2）序列训练模式；（3）抗阻训练模式；（4）游戏训练模式；（5）自定义训练模式。

- ★5、主动动态平衡功能评估和训练过程中，根据患者的平衡能力，可以在平衡软件系统内设置平衡训练单元活动阻尼系数，阻尼系数至少可以实现0-60级可调，循序渐进提升患者的平衡能力。

6、系统所有评估和训练产生的数据均会产生报告，评估报告内容至少包含平衡力得分、感觉系统分析、髋策略和踝策略分析、重心轨迹、摇摆能量、反应时间、左右侧负重情况等不同维度的数据指标，操作人员可以通过报告数据对患者病情加以分析，制定科学治疗方案。可以根据需要选择报告预览、删除、导出或打印。

★7、站位平衡装置具有双轴伺服电机及控制系统：矢状轴伺服电机额定功率≥700W，额定输出扭矩≥2.00N.m；冠状轴伺服电机额定功率≥400W，额定输出扭矩≥1.00N.m。

8、站位平衡台为圆盘型，圆盘直径 ≥ 500mm，负载 ≥ 200kg。

9、站位平衡台最大倾斜角度 ≥ 15度；平衡台可以根据评估和训练需要设置任意方向运动，运动的倾斜角度也可以在最大倾斜角度内任意设置。

10、平衡平台具有台阶过渡支撑装置。

11、龙门式防护装置，配合吊带及穿戴式马甲，保护患者安全。

12、系统具有急停开关，在患者出现不适等紧急状况时，随时紧急停止制动功能。

★13、半椭圆型球幕式沉浸式显示，球面水平直径（长）*深度（宽）*垂直直径（高）不小于2m*1.2m*2.5m，站立位评估和训练时患者视线余光包裹在球面内，实现沉浸式评估和训练；

14、患者信息管理功能：具有建立患者信息，进行患者信息修改、删除、查询功能。

以上标★号项目，必须提供溯源资料，提供符合相应法规效力的厂家文件（原件或盖公章复印件，复印件清晰不得涂改）

15、配置要求：

15.1 站位平衡单元（含伺服电机控制（静态、主动、被动））1套

15.2 龙门式防护装置（含穿戴马甲）  1套

15.3 移动推车 1套

15.4 电脑主机及附件 1台

15.5 显示器 1个

15.6 半椭圆球型显示装置 1套

15.7 高清投影（4K） 2台

15.8  踏步版  1台

15.9 音响   1套

15.10动静态平衡评估及训练系统软件  1套

15.11 球幕显示系统软件  1套

16.网络端口免费开放

17.设备整机保修≥3年