ECMO招标技术要求

一、设备名称：体外心肺支持辅助设备(ECMO)

二、设备用途：用于临床的呼吸衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持

三、技术性能要求：

1.离心泵系统（主机）

1.1离心泵转速范围：≤6000转/分钟

1.2 离心泵流量范围：0-10升/分钟

1.3▲重量（主机+显示屏，不含其他配件）：≤11kg，支持便携转运与急救

1.4 具有流量监测和气泡监测功能，是否具有压力检测模式请公司自报

1.5 离心泵具备应急手摇驱动装置或者电动模式，请公司自报

1.6▲内置锂电池电池，保证断电情况下，运转时间≥90分钟

1.7▲设备预期使用期限≥8年，提供中文说明书为证

1.8▲ 技术成熟两年以上，保证设计的先进性和技术的稳定性

2.空氧混合器

2.1 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给

2.2 FiO2：21%-100%

- 2.3 带氧气和空气管道

- 3. ECMO水箱（国产或进口）

3.1水箱温度范围：35℃－39℃

3.2具有开机自检、异常、缺水、超温报警保护功能

4. ECMO架车

4.1不锈钢车体，含输液架

4.2能安全放置主机，应急驱动装置、水箱、氧气瓶等设备及其辅助配套设备

- 5.网络端口免费开放

- 6.▲整机保修期≥3年

- 7.耗材，请公司报出与机器使用相关耗材明细以及价格，供参考（清单没有列全，请自行补充）

| - 耗材名称 | - 规格型号 | - 国产/进口 | - 单价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 泵头 |  |  |  |  |  |
| - 管路 |  |  |  |  |  |
| - 膜式氧合器 |  |  |  |  |  |
| - 动静脉插管 |  |  |  |  |  |
| - 导管鞘 |  |  |  |  |  |