主动脉内球囊反搏仪招标技术参数

一、基本要求

适用于心衰、心源性休克病人和心脏手术病人的生命支持。

二、主要技术参数

1.台车具有万向轮及锁定装置，整机重量≤55kg，便于转运。

2.工作模式有手动/自动，工作模式切换过程不影响反搏。

3.彩色液晶触摸显示屏，尺寸≥10英寸。

4.操作方式：触控操作或按键操作，并且按键操作可以实现绝大多数功能。

5.波形显示：同步显示ECG、动脉压（AP）、球囊压力（BP）波形，ECG可以显示充气间隔和导管压力。

6.生理数据：心率、被辅助收缩压、舒张压、平均压、反博压，无辅助收缩压、舒张压、平均压。

7.支持心率范围至少包含40–200bpm。

8.图标显示：电池容量，氦气瓶压力数值和容量，能够精确显示导气管充气量。

9.排气分析实时计算排气速度，评估R波排气安全性。

10.辅助比率：≥3种辅助比率（各公司自报）

11.触发模式：≥5种，包括心电触发、心房起搏、心室起搏、血压触发等（各公司自报）；

12.动力系统

12.1驱动方式：步进式马达和金属风箱或涡旋式压缩机（各公司自报）

12.2反搏频率：可达200次／分钟

12.3反搏容量：0-50毫升，可精确调整，调整精度≤1毫升

12.4除水方式：热电除水或全氟磺酸除凝系统持续除凝（各公司自报）

12.5气体补充：自动补充

12.6驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶

13.导联故障检测：自动检测，电极片或电极导线连接不畅时进行提示；

14.氦气泄露检测：自动检测氦气泄露情况并报警提示；

15.电池：内置可充电电池，满电情况下支持设备独立运行≥90分钟（各公司可增配电池）

16.具备锁屏功能

17.辅助功能

17.1患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

17.2开机自检清单：清单式提示功能自检结果；

17.3报警功能：多级报警系统，屏幕显示报警信息和处理方法，自动记录报警信息。

18. 打印功能：内置打印机，可打印与反搏相关的信息

19.整机保修期≥3年

20. 设备使用期限≥8年。

三、配置要求

设备配置及数量至少符合：

1.主机（含热敏打印机）

2.原装全新电池

4.动脉压电缆1套

5.ECG导联线（抗干扰）1套

6.氦气瓶1个

7.输液架、电源线、中文手册

8.台车

四、耗材，请公司报出与机器使用相关耗材明细以及价格，供参考（清单没有列全，请自行补充）

| - 耗材名称 | - 规格型号 | - 国产/进口 | - 单价 | - 是否列入山东省药品和医用耗材招采管理目录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主动脉内球囊反搏导管及附件 |  |  |  |  |