便携式彩色超声诊断系统技术参数要求

一、设备名称：便携式彩色超声诊断系统

二、设备用途：用于腹部、小器官、妇科、产科、心脏、血管等部位疾病的诊断，外周神经阻滞的引导，疼痛注射治疗的引导，急危重症疾病的诊断和治疗引导，经颅多普勒检查等，可提供全面的便携式超声解决方案。

三、技术规格要求：

1、主机系统技术规格要求：

*1.1．笔记本式便携彩超，液晶显示屏。

1.2. 全数字化宽频带设计。

*1.3. 医用高清彩色液晶显示器尺寸≥10.4英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

1.4. 主机重量（含电池）≤6.0公斤。

1.5. 主机键盘防尘防液体泼溅设计，可擦拭清洁和消毒。

1.6. 主机内置锂电池（非扩展电池组），单块电池续航时间≥4小时。

1.7． 内置固态硬盘≥8GB，公司自报。

1.8. 主机操作面板为内置触摸面板操作，防水、防尘、防异物。

1.9. 系统动态范围≥160dB，可进行调节。

1.10. 高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率。

1.11. 多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。

1.12. 组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。

1.13. 自动增益调节技术：一键优化机器图像。

1.14. 穿刺针显像增强技术可以有效增强针尖跟针道的显示，支持线阵和凸阵探头。穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。

1.15. 实时放大功能。

1.16. 二维（2D/B）成像模式。

1.17. 运动（M）成像模式。

1.18. 彩色血流多普勒成像模式。

1.19. 彩色能量血流多普勒成像模式。

1.20. 脉冲波（PW）多普勒成像模式

1.21. 连续波（CW）多普勒成像模式。

1.22. 脉冲波组织多普勒成像模式。

1.23. 测量与计算软件包：一般测量，多普勒血流测量与分析，心脏测量，血管测量与分析，实时多普勒自动包络、测量和计算。

1.24.一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 ，内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告。

1.25. 机器具备USB、DVI、以太网、S端子、复合视频、心电图等数据信号输入/输出接口。

*1.26所有接口非磁吸接口，包括电源连接充电接口，防止误触碰引发的传输中断。

1.27. 超声系统开机冷启动时间≤20秒。

2、探头技术规格要求：配置探头2把。

2.1. 超宽频凸阵探头：频率范围2-5MHz。

2.2. 超宽频线阵探头：频率范围5-12MHz。

2.3. 该机型最大扫查深度≥30cm。

2.4. 探头防水级别≥IPx7级。

3、其它配附件要求：

3.1．可充式锂电池设计，系统通过电池或交流电源运行。

4．质保期：主机和探头质保≥3年。