低频电刺激仪招标参数

一、数量2套

二、技术参数

1.输出组数：≥4组输出

2.脉冲频率设置范围：3Hz～1000Hz，误差±10%；

3.脉冲宽度：120us±30%；

4.输出波形：三角波；

5.输出最大输出幅度，每个脉冲的电量≥5.0uC；

6.最大输出电流≤40mA；

7.最大输出幅度35V±30%；

8.脉冲周期：1ms～333 ms，误差±10%；

9.直流分量<3.5V；

10.工作模式：多种交叉组合模式

11.定时范围：5～30min,步长5min,误差±10%，具有治疗结束提示音；

12.具有屏幕亮度与提示音量设置功能；

13.具有工作模式、工作通道、治疗时间、吸附形式等内容设置功能；

14.具有显示当前输出电流强度、工作模式、工作通道、治疗时间、当前输出脉冲频率、吸附形式等信息功能；

15.电气设备安全保护等级: I类,BF型；

16.电源：AC220V，50Hz；

17.输入功率：100VA；

18.设备质保期≥3年