血液透析机招标参数

血液透析机招标参数

1、彩色液晶显示屏幕，可清晰显示治疗数据和曲线图形；

2、具备碳酸氢盐透析功能，适用于各种规格的透析液；

3、有可调钠及超滤程序选择(6种或6种以上)，可单独使用或合并使用。

4、安全监测系统完善可靠，标准配置动脉压、静脉压、跨膜压（TMP）监测、空气监测和漏血监测装置；

5、具备开机自检功能，保证机器的正常运转和安全

6、具备自动开、关机功能

7、血泵管径2-10mm可调节，并能兼容目前市场上所有的血路管，以及符合小儿透析用的血路管，保证血流量精准。

8、具备自动提醒功能，保证应该的设定不会被遗漏

9、消毒方式：具备化学消毒、热消毒、热化学消毒功能，消毒除钙一次性完成

10、机器结构为模块组合，可以扩展

11、内置备用电池，停电时，后备电池保证血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵持续运行，维持时间﹥15分钟。 12、内置碳酸氢盐干粉自配装置

13进水、排水管采用不透光管子，透析液吸管可联机清洗消毒

14、血泵速度：20～600ml/min

15透析液速率：0～800ml/min，可调

- 超滤速率：0～4000ml/h；精确度：±1%。

- 质保期≥5年