# 一、间歇充气压力抗栓系统技术要求

- 设备功能：针对住院患者、重症患者、长期卧床患者，精准开展大腿、小腿、足底多部位VTE预防，促进下肢静脉血液流动，有效降低静脉血栓栓塞症（VTE）发生率，适配临床多场景需求。

- ★品牌及数据交互要求：设备需与VTE全流程管理软件为同一品牌，实现完整的VTE预防双向数据传输，达成数字化执行、可视化管理闭环，设备主机可通过WIFI与VTE物联网系统或VTE管理系统实现数据双向交互，可直接读取VTE系统下达的医嘱数据，同时可向VTE管理系统回写主机预防执行参数（如压力、时长等）

- 压力控制：采用三腔梯度压力设计，每腔压力可独立自行设置；设备联网后，所有运行参数可根据VTE系统下达的医嘱自动调整，无需人工手动设定，提升临床操作效率。

- 压力参数：腿部压力可调步长为≤10mmHg，足部压力可调步长为≤20mmHg；全腿、小腿压力调节范围0～80mmHg，足套压力调节范围100～200mmHg，适配不同患者体型及病情需求。

- 预防模式：具备双全腿、双小腿、双足部、单腿单足、单全腿单小腿、单腿、单足等多种预防模式，支持双侧肢体（腿部/足部）按不同压力同时进行间歇血栓预防，灵活适配临床各类患者。

- 运行时长：运行时间0～24小时连续可调，血栓预防治疗最长可持续使用时长≥24小时，完全满足国家血栓防治指南相关要求。

- 设备要求≥4.0寸彩色液晶触摸屏，全触控操作，无任何实体按键；主机重量≤3Kg，可悬挂于床头。

- ★锂电池要求：内置大容量锂电池，连续运行时长≥6小时，待机使用时长≥18小时。

- ★主机操作功能：主机屏幕需具备医嘱选择、患者床号、患者姓名、患者医嘱等核心功能按键，可实现科室内所有患者预防功能匹配、患者数据实时呈现、医嘱数据更新、选择、确认操作。

- 设备配置清单：主机1台，重复使用型：小腿套、全腿套、足套各一套，个人专用型小腿套、全腿套、足套各一套。

- 设备硬件质保期≥5年，易耗品除外。

# 二、VTE全流程管理软件招标技术要求

## 1.系统技术规格

- 1.1运行环境（需提供相关证书）：支持国产操作系统，包括Kylin、UbuntuKylin、openEuler、UOS；支持国产CPU，需提供对应厂商颁发的相互兼容性测试认证证书，符合国产化要求。

- 1.2系统架构：采用B/S架构，支持多终端访问，无需安装客户端，降低医院运维成本，提升使用便捷性。

- 1.3系统对接要求：支持与医院EMR、HIS、LIS、PACS系统对接，可获取患者主诉、病史、医嘱、检验检查报告等相关数据，达成数据互联互通。

- 1.4互联互通要求：系统需满足《全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目信息化应用与质控管理建议》、《医院内静脉血栓栓塞症防治质量评价与管理指南（2022版）》规定的VTE信息系统五级互联互通技术标准；

## 2.系统功能核心参数

- 2.1 角色与权限管理：支持根据医疗机构考核管理要求，灵活设置不同层级的角色（如管理员、医生、护士等）及对应权限，实现权限分级管控，保障数据安全。

- 2.2 VTE风险评估：支持Caprini评估模型、Padua评估模型、妇产科评估、肿瘤科评估等多种最新经典评估模型；支持按医院需求自定义评估时间节点，包含不少于7个评分节点（术前、入院、术后、病情变化后等）；当VTE风险评估为中高危时，系统强制进行出血风险评估、机械预防禁忌评估，同时强制进行简化WellsPE与DVT评分；支持查阅在院、出院24小时内、已出院患者的所有评估记录，可打印、归档并以PDF形式上传至医院内网服务器；风险评估完成后，自动向临床医生推荐合理的预防及检查诊断措施。

- 2.3 AI自动风险评估：可自动识别患者住院进程（入院、转科、手术、病情变化、出院等），患者状态变化时自动触发风险评估，并通过弹窗提醒医生确认；医生确认时，系统同步显示AI与医生评估结果，方便对比，支持自定义评估结果修改规则（如禁止修改患者年龄、体重等核心评估项）；支持查看AI评估的详细判断依据，确保评估结果可追溯。

- 2.4临床提醒：

- 2..4.1一级提醒：仅页面提示

- 支持患者状态提示：在院患者AI或护理评分未确认、出院患者AI或护理评分未确认、检验结果异常、影像检查结果异常

- 2.4.2▲二级提醒：弹窗提醒（系统弹窗提醒）

- 支持未完成任务提醒：在院患者AI或护理评分未确认、出院患者AI或护理评分未确认、未评估、未开具检验检查医嘱、未开具预防措施医嘱、不合理预防措施提醒、腿围异常提醒、检验结果异常提醒、确认VTE影像诊断结果、确认死亡结果。

- 2.4.3三级提醒：强制卡控

- 支持评估卡控：病历文书保存时，强制要求评估。支持医嘱卡控：下医嘱时，强制提醒对中高危患者下预防医嘱。

- 2.5数据指标展示：同一页面实时展示在院/出院患者不少于30项VTE防治相关数据指标（除患者例数外，均需展示例数及占比）；支持查看指标明细，实时展示不少于4项VTE防治数据图；同一页面展示各科室在院患者不少于5项VTE防治数据指标；支持按科室、诊疗组筛选，按用户角色（全院、科室、医护等）设置查阅权限，需提供截图证明。

- 2.6数据大屏：支持以≥60寸4K数据大屏，按年度、院区展示医疗机构出院患者历史数据，涵盖VTE风险评估（完成率、未评估率等）、出血风险评估、预防措施实施率、VTE结局质量等核心数据，实现可视化管控。

- 2.7指标质控：涵盖11类核心质控指标，需提供截图证明；包括医院重点预防类（≥8种指标）、评估类（VTE及出血风险各≥7种）、预防类（药物、机械等多类指标）、诊断类（下肢静脉超声、CTPA等）、治疗类、结局类、随访类等；

- 2.7.1▲ICU专项指标质控：按多维度统计不少于8种ICU专项指标（入ICU评估率、中高危比率等）；

- 2.7.2▲评估类、预防类指标支持按九大类重点人群（妇科、产科、重症等）统计筛选。

- 2.8▲PDCA质量管理：系统能满足风险评估质量、预防质量、诊断质量、治疗质量、宣教质量、随访质量6类质量管理，具体如下：

2.8.1风险评估质量

2.8.1.1住院患者未评分统计。

针对住院风险评估患者，系统支持不少于4种在院患者相关统计数据指标：未评分例数及比率、入院24小时内未评分例数及比率、术后24小时内未评分例数及比率、转科后24小时未评分例数及比率。

2.8.1.2 出院患者未评分统计。

针对出院风险评估患者，系统支持不少于6种出院患者相关统计数据指标：出院患者未评分例数及比率、入院24小时内未评分例数及比率、术后24小时内未评分例数及比率、转科后24小时未评分例数及比率、出院前24小时内未评分例数及比率、在院未评分出院补评分例数及比率。

2.8.1.3出血风险评估未评分例数及比率。

2.8.1.4AI评估或护理评估评分结果医生未确认例数及比率。

2.8.2预防质量

支持不少于9种在院/出院患者患者统计数据指标：未实施基础预防例数及比率、未实施药物预防例数及比率、未实施机械预防例数及比率、未机械预防（有出血风险）例数及比率、中高危患者未实施预防（基础、药物或机械）例数及比率、中高危患者未实施预防（药物或机械）例数及比率、不合理预防例数及比率、不合理药物预防例数及比率、不合理机械预防例数及比率。

2.8.3诊断质量

支持不少于4种统计数据指标：出院患者未做DVT影像检查比率、出院患者未做PE影像检查比率、中高危患者未做DVT影像检查比率、中高危患者未做PE影像检查比率。

2.8.4治疗质量

支持不少于6种统计数据指标：所有VTE患者未规范治疗比率、所有VTE患者住院期间未实施抗凝治疗比率、所有VTE患者住院期间未实施溶栓治疗比率、所有VTE患者住院期间未实施介入治疗比率、所有VTE患者住院期间未实施手术治疗比率、所有VTE患者出院医嘱未带抗凝药比率。

2.8.5随访质量

支持不少于2种统计数据指标：未完成全周期随访比率、3个月内未进行随访比率。

- 2.9是否支持全国VTE防治能力建设项目办公室的质控数据填报要求设计统计项目；请投标人自报。

- 2.10★系统支持VTE不良事件不少于9种类型（大出血、过敏反应等）、不少于6种原因分类；VTE死亡事件支持不少于2种主因类型（DVT、PTE主因死亡）；支持按科室、姓名、患者唯一号等多维度查找医疗事件。

- 2.11系统支持以全息图形式展示患者VTE防治全过程，包含住院进程、风险评估、预防措施、检查治疗等不少于13个节点的变化数据曲线，实现全程可追溯。

- 2.12系统支持存储、查看所有VTE相关行业指南、临床规范；支持文档上传、下载，可根据中文名称、文献年份、专业进行检索，方便医护人员查阅。

- 2.14系统支持根据全国VTE防治能力建设项目工作手册要求，配置标准随访问卷模板；自动根据患者VTE状态、出院时间生成随访任务，可按多维度筛选患者；

2.15机械预防执行管理：

2.15.1▲抗血栓压力袜预防：

- 2.15.1.1追踪抗血栓压力袜预防医嘱：系统自动检索医嘱数据，根据抗血栓压力袜医嘱，自动生成相关预防任务。

- 2.15.1.2抗血栓压力袜预防登陆管理：在护理PDA端中安装抗血栓压力袜预防执行管理软件，医护操作相关功能时，可根据PDA当前护理账户自动登录。

- 2.15.1.3抗血栓压力袜预防执行管理：提供5双抗血栓压力袜，实现抗血栓压力袜全数字预防管理。

2.15.2★机械间歇充气压力抗栓系统设备预防：

- 2.15.2.1自动追踪预防医嘱：自动执行医嘱匹配，发现有机械IPC设备预防相关医嘱后，系统根据医嘱描述生成相关预防任务。

- 2.15.2.2机械设备自动同步预防任务：支持机械IPC设备按科室自动同步后台预防任务。

- 2.15.2.3机械设备一键执行任务：支持物联网机械IPC设备一键执行任务，设备医嘱执行时根据医嘱自动调节机器参数。参数内容包括执行压力值、充放气间隔、执行时长等。

- 2.15.2.4设备任务执行监控：能展示待执行、执行中、已完成的任务列表，能展示设备状态监控列表、机器的使用记录、预防任务历史记录。

- 2.15.2.5设备使用情况统计：能统计及查看设备日均使用时长、单次预防人均等待时长、单次预防人均使用时长、医嘱下达规范率、医嘱执行规范率等。

- 2.15.2.6物联网设备管理：支持对物联网IPC设备进行增加、删除、修改、上下线等操作。

2.15.3非联网间歇充气压力抗栓系统管理：

- 2.15.3.1支持移动端PDA的设备进行扫码快捷执行记录。

- 2.15.3.2支持PDA扫描腕带快速定位患者。

- 2.15.3.3支持后台自助添加非智能设备，自动生成设备编号。

- 2.15.3.4支持PDA扫描机器二维码快速定位执行机器。

- 2.16★VTE评审辅助软件：基于全国VTE防治能力建设标准，全程辅助医院参与评审；软件支持拆分工作流程、分配任务给具体负责人，可追踪任务进度；数字化存档任务相关文档，可追溯任务历史；按时提醒院内会议及培训，明确时间节点；

- 2.17▲院内宣教：支持添加宣教视频，可设置视频封面、标题及关联科室；配备1台宣教平板，支持主流安卓系统，患者可自动播放宣教内容、手滑翻页，系统自动管理宣教过程；支持按多维度筛选宣教记录，可展示、导出宣教相关信息。

2.18.★VTE大模型智能判断

提供VTE全流程智能辅助决策，DeepSeek植入融合，风险预警判断。支持将VTE风险评估、诊断结果自动导入DeepSeek模型进行深度分析。

- 2.19软件免费维保期≥1年